- 台架與機構測試

先不要穿在人身上，固定外骨骼或使用假手臂測試：

- 三顆馬達方向是否正確

- 急停、通訊逾時、USB拔除是否能停止

- 單顆馬達安全鎖是否有效

- 連續運轉30～60分鐘是否當機

- 肘關節重複屈伸50～100次後，繩索是否越收越短

- 馬達、驅動板、繩索及電源線是否過熱

其中「50～100次後的線長漂移」是目前最重要的測試。

- 控制性能比較實驗

固定相同ROM、速度、PWM上限與負載，比較：

- 無輔助：只記錄使用者動作

- 純跟隨模式

- PID跟隨＋落後補償

- ADRC跟隨＋落後補償

- ILC＋PID：觀察重複週期後誤差是否下降

每種模式至少做5次相同試驗，不要每次改不同參數。

主要指標：

- RMSE軌跡誤差

- 最大誤差

- 平均絕對誤差MAE

- 目標與實際動作的時間延遲

- 超越量

- PWM平均值與峰值

- 動作平順度，例如角速度抖動或jerk

- 每次試驗後的繩索累積偏移

- 頻域分析

使用現有Chirp功能收集：

- 輸入PWM

- 關節角度

- 取樣時間

最後至少產生：

- 頻率響應／Bode圖

- 系統主要頻寬

- 相位延遲

- 適合的控制更新頻率

- 為什麼50 Hz控制迴圈足夠的依據

沒有encoder仍然能做「PWM輸入到IMU關節角度輸出」的整體系統識別，但論文中要明確說這包含馬達、繩索、機構與人體／負載的整體動態。

- 健康測試者穿戴

台架安全測試完成後，再由健康測試者穿戴：

- 先用低PWM

- 先測肩關節，再測肘關節

- 每次旁邊要有人能切斷馬達電源

- 比較無輔助與不同控制器

- 記錄舒適度、拉扯感、是否妨礙主動動作

如果要使用真正病患或把資料當人體研究成果，需要先和指導教授確認倫理審查與受試者同意程序；不要直接找病患測試。

- 專題文件

最後至少要有：

- 系統架構圖

- 接線圖

- 控制流程圖

- 安全狀態機

- 各控制器方程式

- 實驗條件表

- 軌跡比較圖

- 誤差統計表

- 頻域分析圖

- 限制與未來工作