基於雙 IMU 回授之目標軌跡導引式上肢復健輔助控制系統設計

Design of a Dual-IMU Feedback-Based Trajectory-Guided Assist-as-Needed Control System for Upper Limb Rehabilitation

一、專題定位

本專題定位為醫工應用下的嵌入式回授控制系統，而非完整自由活動式外骨骼。本系統以兩顆 IMU 量測上臂與前臂姿態，計算肘關節角度，並由系統產生復健目標角度或目標軌跡，讓使用者依照指定軌跡進行肘關節屈伸訓練。

控制核心採用目標軌跡追蹤與按需輔助控制。當使用者能自行跟上目標軌跡時，馬達降低輸出或不提供輔助；當使用者因肌力不足或疲勞而持續落後於目標軌跡時，PID 控制器根據追蹤誤差增加輔助輸出，協助完成指定復健動作。

本專題目前目標設定：完成雙 IMU 角度估測、目標軌跡產生、PID 閉迴路控制、簡易馬達致動展示，以及 RMSE、overshoot、settling time、phase lag 等控制性能分析。暫不把機器學習作為核心內容，避免分散控制主軸；機器學習與 EMG 可列為後續延伸。

二、研究背景與動機

中風、神經肌肉疾病、骨折術後或肩肘關節功能障礙患者，常需要長時間且重複性的上肢復健訓練。傳統復健高度依賴治療師的人力輔助，因此近年復健工程常結合穿戴式感測器、馬達致動器與控制系統，建立可量化且可重複的復健輔助平台。

在復健訓練中，許多任務並不是讓患者自由任意活動，而是由治療師指定關節活動範圍與訓練節奏，例如肘關節在 30 度至 90 度之間反覆屈伸。目標軌跡導引式訓練可以明確比較目標角度與實際角度，進一步計算追蹤誤差、關節活動範圍、平順度與相位延遲等量化指標。

IMU 具有低成本、體積小、易穿戴與即時量測的特性，適合作為上肢復健控制系統的回授感測器。本專題使用雙 IMU 分別固定於上臂與前臂，估測肘關節角度，並結合 PID 控制器與簡易馬達機構，建立可展示的復健輔助控制系統雛形。

三、完成範圍

| 項目 | 本專題要完成的程度 B 內容 | 暫不納入的進階內容 |
| --- | --- | --- |
| 感測 | 雙 IMU 穩定讀取、角度校正、肘關節角度估測 | 完整多自由度上肢姿態重建 |
| 控制 | P / PI / PID 比較、目標角度與週期性軌跡追蹤 | 進階控制器如 LQR、MPC、自適應控制 |
| 致動 | 伺服馬達或 DC 馬達帶動簡易肘關節模型 | 完整可穿戴式外骨骼機構 |
| 安全 | anti-windup、輸出限幅、角度限制、緊急停止 | 臨床等級安全認證 |
| 分析 | RMSE、overshoot、settling time、phase lag、誤差曲線 | 正式病患實驗與臨床統計 |
| AI/EMG | 列為未來延伸 | 本階段不把 ML 或 EMG 作為核心 |

四、現有器材與可能新增器材

Raspberry Pi：負責 IMU 讀取、角度計算、控制器執行與資料紀錄。

兩顆 MPU6050 IMU：分別固定於上臂與前臂，用於姿態估測。

TCA9548A I2C 多工器：用於連接兩顆相同 I2C 位址的 MPU6050。

Python 開發環境：包含資料紀錄、即時顯示、控制器測試與圖表分析。

JGB37-520直流減速馬達 12V 60RPM 5kg.cm :用於助力制動。

馬達驅動板 BTS7960 43A : 用於馬達供電。

ESP32 : 用於控制馬達。

可能新增：簡易肘關節桿件、固定支架、緊急停止開關。

五、系統架構

系統流程如下：

治療師或程式設定復健目標軌跡 → 使用者主動嘗試跟隨 → 雙 IMU 量測上臂與前臂姿態 → 計算實際肘關節角度 → 計算 target angle 與 measured angle 的誤差 → 按需輔助式 PID 控制器 → anti-windup 與輸出限幅 → PWM 或伺服控制訊號 → 簡易肘關節馬達模型 → IMU 回授實際角度。

肘關節角度可由前臂與上臂姿態角差近似：

elbow angle = forearm angle - upper arm angle

控制誤差定義為：

error(t) = target angle(t) - measured angle(t)

PID 控制輸出為：

u(t) = Kp × error(t) + Ki × integral error(t) + Kd × derivative error(t)

其中 target angle 是系統指定的復健目標角度，measured angle 是雙 IMU 估測的實際肘關節角度，u(t) 則轉換為 PWM 或伺服馬達控制命令。

六、按需輔助控制策略

本專題不是讓馬達完全取代使用者動作，而是採用 assist-as-needed control。當使用者能自行跟隨目標軌跡時，控制輸出應盡量小；當使用者持續落後於目標軌跡時，控制器才逐漸增加輔助。

| 控制情境 | 判斷條件 | 控制行為 |
| --- | --- | --- |
| 可自行跟隨 | ¦error¦ 小於 deadband，例如 3 至 5 度 | 馬達不輸出或低輸出，保留使用者主動參與 |
| 短暫落後 | 誤差短時間存在 | 以 Kp 提供小幅即時輔助 |
| 持續跟不上 | 誤差持續存在，integral error 增加 | Ki 積分項逐漸提高輔助輸出 |
| 接近目標但速度過快 | 角速度過大或 overshoot 風險增加 | Kd 提供阻尼，降低抖動與超越量 |
| 危險狀態 | 角度超限、PWM 超限、速度過快或按下急停 | 限制輸出或立即停止 |

為避免 integral windup，積分誤差需限制在安全範圍：

integral error = clamp(integral error, -Imax, Imax)

motor output = clamp(u, -PWMmax, PWMmax)

七、主要研究內容

1. 雙 IMU 姿態量測與校正

將兩顆 MPU6050 分別固定於上臂與前臂，建立啟動校正流程，例如手臂自然下垂或肘關節伸直時設為初始零點。系統需即時顯示上臂角度、前臂角度與肘關節角度，並將資料存成 CSV。

2. 目標軌跡產生

設計固定目標角度與週期性目標軌跡。固定目標角度可包含 30 度、60 度與 90 度；週期性軌跡可設定為 30 度至 90 度之間的平滑屈伸，例如正弦軌跡。

3. PID 控制器設計與比較

先完成 P、PI、PID 三種控制器比較，觀察不同 Kp、Ki、Kd 組合對追蹤誤差、震盪、超越量與穩定時間的影響。控制器需具備 deadband、anti-windup 與輸出限幅。

4. 簡易馬達致動展示

使用伺服馬達或 DC 馬達帶動簡易肘關節桿件模型。此階段不追求完整穿戴式外骨骼，而是驗證 IMU 回授、PID 控制與馬達致動能否形成穩定閉迴路。

5. 控制性能分析

分析 target angle 與 measured angle 曲線、tracking error 曲線、RMSE、overshoot、settling time、phase lag 與控制輸出。這些指標是本專題對電控研究所最有說服力的部分。

八、資料紀錄格式

每次實驗需儲存 CSV，以利後續繪圖與性能分析。建議欄位如下：

timestamp, target_angle, measured_angle, tracking_error, integral_error, derivative_error, pid_output, motor_pwm, upper_angle, forearm_angle, elbow_velocity, elbow_acceleration, controller_mode, trial_id

其中 controller_mode 可記錄 P、PI、PID 或 assist-as-needed 模式；trial_id 用於區分不同目標角度、不同控制參數與不同測試回合。

九、實驗設計

| 實驗 | 目的 | 主要輸出 |
| --- | --- | --- |
| 實驗一：角度量測穩定性 | 在 0、30、60、90 度固定姿勢下，檢查 IMU 估測穩定性 | 平均角度、標準差、漂移量 |
| 實驗二：肘關節屈伸動作分析 | 記錄手肘反覆屈伸，分析 ROM、角速度、動作週期 | ROM、最大角速度、週期時間 |
| 實驗三：固定目標角度追蹤 | 設定 30、60、90 度目標角度，測試控制收斂能力 | RMSE、overshoot、settling time |
| 實驗四：週期性軌跡追蹤 | 追蹤 30 至 90 度週期性目標軌跡 | RMSE、phase lag、jerk |
| 實驗五：P/PI/PID 參數比較 | 比較不同控制器與不同參數對追蹤表現的影響 | 參數表、誤差曲線、性能比較 |
| 實驗六：anti-windup 測試 | 比較有無積分限制時的輸出與 overshoot | integral error、PWM、overshoot |

十、一個月內工作規劃

| 週次 | 工作內容 | 可交付成果 |
| --- | --- | --- |
| 第一週 | 完成雙 IMU 讀取、角度估測、校正流程與 CSV 紀錄 | 可即時顯示上臂、前臂、肘關節角度；輸出 raw data CSV |
| 第二週 | 完成目標角度與週期性軌跡產生，並建立離線分析程式 | target vs measured 曲線、ROM、角速度、初步 RMSE |
| 第三週 | 完成 P/PI/PID 控制器、deadband、anti-windup、輸出限幅與參數比較 | 不同控制參數的 RMSE、overshoot、settling time 表格 |
| 第四週 | 接上簡易馬達肘關節模型，完成閉迴路控制展示與報告圖表 | 馬達追蹤目標軌跡展示、控制性能分析、簡報與報告素材 |

十一、預期成果

完成雙 IMU 即時姿態量測與肘關節角度估測。

完成固定目標角度與週期性復健目標軌跡產生。

完成 PID 目標軌跡追蹤控制器。

完成按需輔助邏輯，包括 deadband、積分誤差累積、anti-windup 與 PWM 限幅。

完成簡易肘關節馬達模型閉迴路控制展示。

完成 RMSE、overshoot、settling time、phase lag、tracking error 等控制性能分析。

整理成可用於醫工畢業專題與未來電控研究所面試說明的控制系統成果。

十二、風險與備案

| 可能問題 | 影響 | 備案 |
| --- | --- | --- |
| IMU 漂移或角度估測不穩 | 追蹤誤差分析失真 | 加入啟動校正、低通濾波、短時間實驗，避免長時間漂移累積 |
| 馬達輸出不穩或抖動 | 控制曲線震盪 | 降低 Kp、加入 Kd、設定 deadband、限制 PWM |
| Ki 積分項暴衝 | 可能造成 overshoot 或安全風險 | 使用 anti-windup，限制 integral error 與 motor output |
| 簡易機構來不及完成 | 無法展示完整外骨骼 | 改用伺服馬達帶桿件模型，聚焦閉迴路控制驗證 |
| 考研時間不足 | 專題範圍過大 | 維持程度 B，不加入 ML、EMG 與進階控制器 |

十三、未來延伸

本階段專題以上述控制實作為主，未來可延伸至 EMG 主動意圖輸入、機器學習代償動作偵測、多自由度上肢外骨骼、系統識別、LQR/MPC 控制器，以及更完整的穿戴式機構設計。若未來 EMG 前端電路穩定，可將 EMG 作為使用者主動出力或意圖判斷來源，與 IMU 回授控制形成多感測器融合系統。